设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 申购科室 |  | 华西厦门医院实验医学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |  |
| 设备需要满足功能要 求 (条目式) | - 系统可自动进行临床常见革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、苛养菌、革兰阳性杆菌、酵母菌、厌氧菌等常见病原菌的鉴定。请给出可鉴定的详细病原菌列表。 - 可提供多种商品化药敏板条，满足临床常见病原菌的药敏需求，涵盖临床常用抗生素类别至少30种，请详细列举不同药敏板条针对的病原菌和抗生素名称。 - 鉴定卡/板和药敏卡/板相互独立，可单独进行鉴定或药敏操作。 - 对临床常见病原菌的平均鉴定时间小于6小时，平均药敏时间小于8小时，请详细列举不同病原菌的鉴定和药敏时间。 - 药敏试验可满足美国CLSI和欧洲EUCAST的检测标准。仪器自带软件能根据最新的国际药敏规范（CLSI和EUCAST）进行判读，每年初及时更新为当年最新的判读标准。 - 所有药物的MIC报告范围广，需完全满足CLSI和EUCAST折点的需要，以及预留可能增高或降低折点的需求，请详细列举每种药物可检测的MIC范围。 - 可检测绝大多数细菌耐药机制，至少包括ESBL，MRSA，CRE，VRE、诱导克林霉素耐药等。请详细列举可检测的耐药机制。 - 可根据病原菌鉴定、分型、耐药机制等对药敏结果进行修正；对药敏规范规定的可以进行推导的药物进行自动推导报告。 - 配套相应软件方便进行病原菌耐药统计以及院感监测。 - 系统可满足处理每天100株临床分离株的鉴定和药敏。 - 手工操作部分占比少，检测过程中无需额外加试剂。 - 可快速实现与LIS双向通讯。 - 可自动显示过期试剂并进行结果标记。 |  |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | - 目前全国大型三甲医院和重点专科主流品牌。 - 品牌电脑主机、显示器及打印机1台。 - 每台仪器提供电子比浊仪2套并终身保修。 - 每台仪器配备UPS并负责定期维护更换。 - 仪器软件终身免费升级。 |  |  |  |
| 培训要求 | 准备PPT介绍产品功能，并进行实机操作演示和培训，判读系统更新时需要进行再次培训。 |  |  |  |
| 其它要求 | - 每年校准至少一次，出具校准证书。 - 提供终身免费保修，终身免费保养。 - 售后服务优秀，当地配备工程师，仪器故障能在2h内响应，一般维修时间不超过2小时。 - 需在设备科提供备用机，供无法排除故障时使用。 - 每个月巡访，对仪器进行保养和维护，并出具维护记录表。 |  |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上） |  |  |  |  |