设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 | 肌电图/诱发电位 | 申购科室 |  | 神经功能检测与调控中心（厦门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |  |
| 设备需要满足功能要求 (条目式) | 1、肌电图类：常规针肌电图（自发电位、运动单位电位、干扰相）、神经传导（含感觉、运动）、F反应、H反射、重复刺激、瞬目反射、碰撞试验。 2、诱发电位类：体感诱发电位（含SEP、SSEP 、ESCP和ECG-SEP）、视觉诱发电位（含pattern、google和flash）、听性脑干反应、颅顶慢反应（SVR）、中潜伏期反应（MLR）、40Hz听觉相关电位、耳蜗电图。 3、事件相关电位（含MMN、P300、CNV、MRCP） 4、能与第三方经颅电刺激组成运动诱发电位（MEP） |  |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | 1、刺激参数：刺激率0.1～100Hz；电刺激强度0～200毫安；电刺激极性双相波；声刺激Click、Tone音；视觉刺激Pattern和LED。 2、记录参数：通道数8通道及以上；输入阻抗1000MΩ以上；灵敏度：1μV/Div～10mV/Div范围；共模抑制比≥127dB；内部噪声≤0.6μVrms。 3、数据分析功能：A/D转换18bit；采样时间每通道<5μs; 分析时间0.1ms～1s/div；分析时间各通道可独立设定；叠加次数1～9999次自由设定；600秒连续波形，9999条波形保存。 4、系统性能：Windows 7。 5、22吋液晶显示器。 |  |  |  |
| 培训要求 | 无需培训 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上） |  |  |  |  |

年    月    日